Table S1. The effect of flow injection cell volume on dispersion at different flow rates

and sample volumes.

| Flow Cell´s Volume (µL) | Sample Volume (µL) | Flow Rate (mL/min) | Peak Height Without Dispersion H0 (cm) | Peak Height After Dispersion Hmax (cm) | Dispersion Coefficient D= H0/Hmax |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.0 | 39.25 | 2.6 | 9.45 | 5.24 | 1.803 |
|  |  | 4.5 | 8.52 | 6.48 | 1.314 |
|  |  | 6.6 | 7.4 | 7.12 | 1.039 |
|  | 78.50 | 2.6 | 11.9 | 6.24 | 1.907 |
|  |  | 4.5 | 9.4 | 6.42 | 1.464 |
|  |  | 6.6 | 7.5 | 6.22 | 1.205 |
| 80.0 | 39.25 | 2.6 | 15.6 | 7.04 | 2.215 |
|  |  | 4.5 | 13.5 | 8.54 | 1.580 |
|  |  | 6.6 | 12.2 | 9.6 | 1.270 |
|  | 78.50 | 2.6 | 9.2 | 3.3 | 2.787 |
|  |  | 4.5 | 17.8 | 9.64 | 1.846 |
|  |  | 6.6 | 15.4 | 10.66 | 1.444 |
| 450.0 | 39.25 | 2.6 | 22.2 | 8.84 | 2.511 |
|  |  | 4.5 | 27.7 | 14.88 | 1.861 |
|  |  | 6.6 | 25.6 | 18.02 | 1.420 |
|  | 78.50 | 2.6 | 19.2 | 5.84 | 3.287 |
|  |  | 4.5 | 27.1 | 10.82 | 2.504 |
|  |  | 6.6 | 20.9 | 12.46 | 1.677 |

Table S2. The effect of flow injection cell volume on repeatability at different flow rates

and sample volumes.

| Flow Cell´s Volume (µL) | Sample Volume (µL) | Flow Rate (mL/min) | Number of Reading Repeating (cm) |  |  |  |  | Average Y cm (n=5) | S.D | R.S.D % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35.0 | 39.25 | 2.6 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.24 | 0.0547 | 1.045 |
|  |  | 4.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.48 | 0.0447 | 0.690 |
|  |  | 6.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.12 | 0.0447 | 0.628 |
|  | 78.50 | 2.6 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.24 | 0.0547 | 0.877 |
|  |  | 4.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.42 | 0.0447 | 0.696 |
|  |  | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.22 | 0.0447 | 0.718 |
| 80.0 | 39.25 | 2.6 | 4 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4.02 | 0.0547 | 0.777 |
|  |  | 4.5 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.54 | 0.0894 | 1.047 |
|  |  | 6.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.60 | 0.1000 | 1.041 |
|  | 78.50 | 2.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.30 | 0.0707 | 2.142 |
|  |  | 4.5 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.64 | 0.0547 | 0.568 |
|  |  | 6.6 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 10.68 | 0.0549 | 0.513 |
| 450.0 | 39.25 | 2.6 | 8.7 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 9.8 | 9.04 | 0.2074 | 2.346 |
|  |  | 4.5 | 13.9 | 14.6 | 15 | 14.9 | 15 | 14.68 | 0.1643 | 1.104 |
|  |  | 6.6 | 18.1 | 18.2 | 17.8 | 17.9 | 18.1 | 18.02 | 0.1643 | 0.911 |
|  | 78.50 | 2.6 | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6 | 5.84 | 0.1517 | 2.597 |
|  |  | 4.5 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 10.8 | 10.86 | 0.1304 | 1.205 |
|  |  | 6.6 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.46 | 0.0894 | 0.717 |